郑环审〔2021〕56号

郑州市生态环境局

关于《郑州和康医院有限公司数字减影

血管造影机（DSA）应用项目环境影响

报告表（报批版）》的批复

郑州和康医院有限公司：

你单位委托河南盈辉环保科技有限公司编制的《郑州和康医院有限公司数字减影血管造影机（DSA）应用项目环境影响报告表（报批版）》收悉，根据河南蓝泓环保科技有限公司和局核与辐射环境管理处出具的技术评估意见，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于河南省郑州市二七区京广北路43号郑州和康医院。拟在医院三楼手术室东北角（配套有控制室和设备间）新增DSA装置1台，最大管电压125kV，最大管电流1000mA，用于医疗诊断及介入治疗，设备属于II类射线装置。项目计划总投资1000万元，其中环保投资为80万元，占工程总投资8%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、辐射环境。数字减影血管造影机机房外、防护门外、观察窗外辐射剂量率应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）。辐射工作人员和周围公众人员年受照有效剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求。

2、废气：项目DSA机房内设置新风系统，射线装置运行过程中产生的废气（少量臭氧及氮氧化物）通过机房新风系统排出机房，应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中“机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风”的要求。

3、固废：该项目运行过程中会产生废手套、药棉等医疗废物，收集后通过污物通道转运并存放至医院现有医疗废物收集站，交有资质单位处置。设备维修更换的废旧X射线管，由设备厂家回收处置。危险废物暂存、收集、储存等应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求等相关文件的要求。

五、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

六、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队二七大队负责，郑州市生态环境局二七分局做好配合工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2021年8月5日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2021年8月5日印发