郑环审〔2021〕70号

郑州市生态环境局

关于《河南电力医院数字减影血管造影机（DSA）应用项目环境影响报告表（报批版）》的批复

河南电力医院：

你单位委托瑞能（河南）科技有限公司编制的《河南电力医院数字减影血管造影机（DSA）应用项目环境影响报告表（报批版）》收悉，根据河南蓝泓环保科技有限公司和局核与辐射环境管理处出具的技术评估意见，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于郑州市中原区嵩山南路14号河南电力医院放射科。项目拟对放射科三楼原资料存放室和杂物间进行改造，改造为数字减影血管造影机（以下简称DSA）机房、操作间、缓冲间、设备间、污物间、谈话间、更衣室、铅衣洗存间、无菌物品存放间、医生办公室等。DSA机房位于医院放射科三楼西南角，拟购置1台DSA，型号为NeuAngio 30C，最大管电压125kV，最大管电流为1000mA，属于医用Ⅱ类射线装置。项目计划总投资940万元，其中环保投资为30万元，占总投资3.19%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、辐射环境。数字减影血管造影机机房外、防护门外、观察窗外辐射剂量率应满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）。辐射工作人员和周围公众人员年受照有效剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求。

2、废气：项目DSA机房内通排风为独立新风系统，其排风方式为下排风上进风的方式，排风扇设置2mm铅当量防护罩，排风口位于机房顶板约2.5m处，室内气体由通排风系统统一抽排至室外排放，应满足《放射诊断放射防护要求》（GB Z130-2020）中“机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风”的要求。

3、固废：项目运行过程中产生的药棉、纱布、手套等医疗废物，依托医院现有的医疗废物管理程序进行管理，交有资质单位处置。设备维修更换的废旧X射线管由设备厂家回收处置。该项目危险废物暂存、收集、储存等应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求等相关文件的要求。

五、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

六、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队中原大队负责，郑州市生态环境局中原分局做好配合工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2021年12月7日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2021年12月07日印发