郑环审〔2021〕71号

郑州市生态环境局

关于《郑州大学第二附属医院新院区核技术应用项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州大学第二附属医院：

你单位委托四川省核工业辐射测试防护院编制的郑州大学第二附属医院新院区核技术应用项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，根据河南中科国评科技研究院有限公司和局核与辐射环境管理处出具的技术评估意见，经研究，批复如下：

一、郑州大学第二附属医院新院区位于郑州市经济技术开发区国际物流园区内，拟在医疗综合楼地下二层东侧设置放疗科，在地下一层东北角设置核医学科，1#住院楼地上三层洁净手术部设置复合手术间、地上四层东侧设置DSA手术室，建设机房及控制室、病房等相关区域，拟购Ⅲ类放射源、非密封放射性物质、射线装置等进行放射性诊断与治疗。该项目总投资16000万元，其中环保投资2000万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业已批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告表》中提出的各项环境污染防治措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废液、废气、固体废物、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，应满足以下要求：

1、核医学科。本项目核医学科为乙级非密封放射性物质工作场所，工作场所分类为Ⅰ类，主要污染因子为放射性核素衰变过程中会产生的β射线及γ射线。工作场所地面、工作台均要求按光滑、易清洗且不易渗透的标准进行设计装修，有特殊的强制通风（风速不小于0.5m/s），设置有分装柜，配备洗手盆和去污设备等，能够满足Ⅰ类工作场所室内表面和装备的要求。拟采取的放射性表面污染控制与防护措施、放射性“三废”治理措施、辐射安全控制措施、拟配置的防护用品均符合《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）及《核医学放射防护要求》（GBZ120-2020）的标准要求。控制区各房间墙体及门窗防护设计厚度均不低于理论计算值或标准要求，相关工作人员及公众人员预计接受的年剂量低于国家标准要求及医院管理目标值。

2、放疗科。本项目加速器机房及后装治疗机房拟设置的辐射安全控制与防护措施基本符合安全控制系统的冗余性、多重性和独立性原则；拟采取的通风措施、管线布设方案，拟配备的个人防护用品，符合《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）及《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）的标准要求。直线加速器机房屏蔽体（主屏蔽区、次屏蔽区、侧屏蔽墙、迷路内墙、迷路外墙、防护门）的设计屏蔽材料及厚度满足理论计算厚度的要求。对周围环境中的人员年附加剂量能够满足标准限值及管理目标值要求。后装机房屏蔽墙及防护门设计厚度满足理论计算厚度的要求，项目运行后对周围环境中的人员年附加剂量能够满足标准限值及管理目标值要求。

3、洁净手术室OR13复合手术室。本项目拟新增1台DSA设置于1#住院楼地上三层洁净手术部OR13复合手术室，OR13复合手术室拟采取的辐射安全控制与防护措施、机房尺寸、通风措施和个人防护用品配置均符合标准要求。DSA透视模式下，医生手术位辐射剂量率估算结果能够满足《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）中DSA透视防护区检测平面上周围剂量当量率应不大于400μSv/h的要求。其他关注点位辐射剂量率估算结果能够满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中周围剂量当量率不大于2.5μSv/h的要求。项目运行后对周围环境中的人员年附加剂量能够满足标准限值及管理目标值要求。

4、DSA手术室。本项目拟新增4台DSA设置于1#住院楼地上四层东侧DSA手术室，各DSA机房拟采取的辐射安全控制与防护措施、机房尺寸、通风措施和个人防护用品配置均符合标准要求。DSA透视模式下，医生手术位辐射剂量率估算结果能够满足《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）中DSA透视防护区检测平面上周围剂量当量率应不大于400μSv/h的要求。其他关注点位辐射剂量率估算结果能够满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中周围剂量当量率不大于2.5μSv/h的要求。项目运行后对周围环境中的人员年附加剂量能够满足标准限值及管理目标值要求。

五、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

七、按照《郑州市生态环境局关于切实加强市内各分局与执法机构工作衔接的通知》（郑环办〔2021〕27号）要求，项目日常监督管理工作由郑州市生态环境综合行政执法支队经开大队负责，郑州市生态环境局经开分局做好配合工作。

八、本批复有效期5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2021年12月9日

主办：局环评处

郑州市生态环境局                        2021年12月9日印发