郑环审〔2021〕13号

郑州市生态环境局

关于《登封市人民医院核医学科建设项目环境影响报告表（报批版）》的批复

登封市人民医院：

你单位委托河南迅普环保科技有限公司编制的《登封市人民医院核医学科建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，根据局核与辐射环境管理处出具的技术审查意见，经研究，批复如下：

一、登封市人民医院位于河南省登封市中岳大街1号，该项目拟在医院门诊楼负一层新增SPECT-CT机1台、非密封放射性物质工作场所1个（使用放射性核素99mTc、131I、89Sr、32P），在6号楼负二层设置粒子植入场所（使用放射性核素125I（密封粒子源）进行深部植入及浅表植入治疗）。该项目总投资5000万元，其中环保投资150万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业已批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告表》中提出的各项环境污染防治措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废液、废气、固体废物、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、固体废物。该项目核医学科产生的放射性固体废物主要是一次性服药杯、注射器、试剂管等医用器具和药棉、纱布、手套以及封装药物的铅罐。项目运行时，该项目产生的放射性固体废物按半衰期长短和性状不同，分类包装并暂存于专用铅制放射性废物桶内（铅当量≥20mmPb），容器内放置塑料袋，当废物装满后，将袋封好暂存于废物处理间内，放置10个半衰期以上，达到相应核素的豁免水平后，由具备医疗废物回收处理资质的单位回收处理。

2、废液。该项目废水含非放射性废水和放射性废液。建设单位在核医学科外东北侧下方（负二层）设置三级并联式衰变池一个和集水沉淀池一个，本项目放射性废水先收集到集水沉淀池（5m3）暂存，然后通过泵将废水提升至核医学科下方三级并联式衰变池内，每级衰变池容积为15m3，待三级衰变至符合排放标准后排入医院污水管网；非放射性废水全部排入玻璃钢化粪池预处理后，进入医院污水处理站进一步处理后排入市政污水管网。

3、废气。该项目分装注射室及32P敷贴器制作室内均设置专业通风橱，可能存在洒出污染危险的操作均在通风橱内进行，选用的通风橱自带过滤装置和机械排风装置，并采用全排式抽风系统；通风橱连接独立的排风管道，并直通楼顶，在排风口处设置倒流阀。控制区内其他各室设置单独机械排风装置，废气经专用管道汇集至核医学科东侧墙外，由管道引至楼顶排放；排风口处设置活性炭过滤装置，排气口高出楼顶约1m，排气口呈倒“U”型设计，满足《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）要求。

五、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常管理由郑州市生态环境局登封分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责监督巡查。

八、本批复有效期5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2021年3月11日

主办：局环评处

郑州市生态环境局                        2021年3月11日印发