郑环审〔2022〕33号

郑州市生态环境局

关于《郑州全景医学影像诊断中心有限公司非密封放射性物质工作场所应用项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州全景医学影像诊断中心有限公司：

你单位委托郑州新知力科技有限公司编制的《郑州全景医学影像诊断中心有限公司非密封放射性物质工作场所应用项目环境影响报告表（报批版）》收悉，根据河南蓝泓环保科技有限公司和局核与辐射管理处出具的技术评估意见，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于郑州市管城回族区东大街街道城东路43号2号楼1-3层，本项目计划1层新建1处乙级非密封放射性物质工作场所，并在场所内新建1间PET/CT机房及1间PET/MR机房，配备1台PET/CT（型号暂未定，额定管电压140kV、额定管电流800mA）及1台PET/MR（非射线装置），使用核素氟-18进行显像诊断。

该项目计划总投资20000万元，其中环保投资为300万元，占工程总投资1.5%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.辐射环境：该项目工作场所按照辐射防护要求设计建造，该项目在正常运行后，机房四周各关注点剂量率满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中规定的标准限值要求；辐射工作人员和周围公众人员年受照有效剂量应满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）剂量限值和本项目管理目标限值的要求。

2.废气：该项目核医学科门诊工作场所使用核素均无挥发性，但在使用操作过程中可能会产生微量放射性气溶胶，核素分装时在手套箱中进行，手套箱设置有独立的排风管道从分装室西侧墙体穿出引至楼顶经专用过滤装置后排至大气中，核医学科门诊工作场所其他区域设置单独的排风系统且均有过滤装置；PET/CT的CT部分运行过程中，X射线与空气作用会产生臭氧和氮氧化物等，各工作场所密闭和通风应满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）相关要求。

3.固废：项目运行过程中产生的放射性固体废物经储存衰变后按照医疗废物进行处理，衰变时间应满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）和危险废物的贮存与处理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。

4.废水:项目运行过程中产生的放射性废水,集中收集经处理设施衰变处理后排放,处理方式满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）要求,预期排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）相关要求。

五、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

六、项目日常监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队管城大队负责，郑州市生态环境局管城分局做好配合工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2022年8月18日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室           2022年8月18日印发